- 、显微镜

- 开灯.

接通显微镜的电源（按下电源开关后），打开灯。通过亮度调节器来调节视场的亮度。

（顺时针旋转，增加亮度。逆时针转动，减少亮度。）

当使用TS100 - F时，在调整视场的亮度之前将光路转换旋钮设置成BINO.

2，调节瞳距.

通过目镜，调节两目镜之间的距离，使左右视野重叠成一个单一的图像。（这个操作使得目镜的距离能够同操作者的眼睛相匹配。）

  - 调节屈光度调节环到参考的位置.

旋转右边目镜的屈光度调节环使之与标准的“0”刻度对准，左边目镜的屈光调节环也调到“0”刻度处。

  - 完全打开环形光阑.

通过移动电容器上的环形光阑杆，使之到最右边，是光圈完全打开。

  - 放样品

将样品放在载物环上，调节它的位置，使它在载物台的中心（具有均匀的浓度）。当使用Φ35-mm的培养皿时，需要用提供的圆孔环固定以防培养皿掉下去。（当使用其他载物台时参考P.67的内容）

  - 调节屈光度.

根据使用者的左右眼视力调整目镜的屈光度调节环。调整完之后，就可以得到正确的物镜操作，包括对焦。

(1) 如果相位板和NAMC滑板已设计好，使空孔进入光路或者从电容器上移动滑板。

(2)将10倍物镜放置在光路中，先调节调节粗准焦旋钮再调节细准焦螺旋，对准样品。

(3)将40倍物镜放置在光路中，调节聚光器调焦螺旋对准样品。 （当40倍物镜有一个纠正环时，调节它来弥补载物台的厚度当此时的物镜有个正确的环，调整它使其与容器的厚度相符。

(4)将10倍物镜放置在光路中，右眼注视右目镜，不要接触聚光器调焦旋钮，调节右边的屈光度调节环，对准样品。

(5)左眼注视左目镜，不要接触聚光器调焦旋钮，调节左边的屈光度调节环，对准样品。

(6)重复从（3）到（5）的步骤。

(7)如果相位板和NAMC滑板的位置被移动了，将它们恢复到原来的位置

7，观察样品.

通过使用最佳的显微方法观察样品

相位对比显微镜的使用可以参考书60页

NAMC的显微使用参考书62页

明视野显微的使用请看书65页

8，关灯

按下机器电源开关关灯，待灯箱冷却后，为了防止灰尘用塑料盖好显微镜。

- 、相差显微镜

为了操作相差显微镜，应该具备下列仪器：一个ELWD电容板，相差显微物镜，一个相位板(（有中央的或没有中央的），一个环状光阑ph2（当ph2目标被使用时），一个GIF过滤镜和集中望远镜（只有使用一个相位板时）

- 安装ELWD电容器.

把ELWD电容器连接到照明支柱上。

- 安装相位板

将相位板放入到电容器中。（当使用Ph2物镜时，要提前安装环形光阑ph2。）

- 插入一个GIF过滤镜.

将一个GIF过滤镜放在过滤镜台上。（可控的。）

GIF过滤镜能够提高相差环像的对比度。

- 完全打开环形光阑

将电容器上的环形光阑杆转至右侧极限出，使光圈完全打开。为了调节显微镜的相位对比度，通常要完全打开环形光阑。如果环形光阑关闭了，就会阻色环形光阑，不会有相差效果。

5，对中环形光阑（只有当正在使用一个中心相位板时）

对中环形光阑使之与物镜的相差环对齐，在光通道中执行载物台的中心的调整（有一个相等的厚度）。注意避免超过载物台的边缘。

- 将10倍相差物镜转入光路中。

- 滑动相差滑板将ph1环形光阑转入光路中。

- 注意不要改变屈光度调整环，从目镜筒移动一个目镜并插入到屈光度调整环中。

- 降低集中望远镜的边缘，旋转集中望眼镜的目镜，并聚焦在物镜相差环上。

- 将六角形的螺钉插入到相位板上的中央孔里，对准ph1环形光阑像，使它与相差环同心。

- 如果你使用不同与ph1的一个ph规格的物镜，使物镜和环形光阑与光路中的物镜具有相同的ph规格，并且像上述操作一样调准环形光阑。

6，选择要使用的相差物镜

旋转物镜转换器，使要使用的放大倍数的相差物镜转入到光路中。（旋转物镜转换器直到感官到有咔嚓声的地方为止）

7，将环形光阑对准光路中的物镜

调节环形光阑，使它与光路和观察的物镜有相同的ph规格。虽然由于不同的载物台的厚度引起的光坏境的变化取决于位置，但环形光阑的中心可能会移位。如果相差突然变差，检查设置的环境，如果可能，重新对准环形光阑。

8，调整物镜上的纠正环

如果物镜上有一个纠正环，根据载物台的厚度结症这个环。详情请见70页。

(三)、镜检方法

为了操作NAMC显微镜，需要以下仪器：一个NAMC电容板，NAMC物镜，一个NAMC滑板（带有裂缝的光圈），一个集中显微镜。

1、安装NAMC电容器

把NAMC电容器连接到照明支柱上。

2、安装NAMC滑块

将NAMC滑块放入到电容器中。（如果视场光阑从滑块中移动接提前将视场光阑固定到NAMC滑块上）

3、完全打开孔径光圈

移动电容板上孔径光圈杆至右侧极限处，使孔径完全打开。应保持NAMC显微镜的孔径光圈完全打开。如果孔径光圈是关闭的，它会阻塞视场光阑从而不能得到正确的图像。

4定视场光阑的方向

确定视场光阑的方向使调节器在NAMC物镜上正确地转动。

      - 、将10倍相差物镜转入光路中。

      - 、滑动相差滑板将ph1环形光阑转入光路中。

      - 、注意不要改变屈光度调整环，从目镜筒移动一个目镜并插入到屈光度调整环中。

（4）、降低集中望远镜的边缘，旋转集中望眼镜的目镜，并聚焦在物镜相差环上

（5）注意不要改变物镜上纠正环的位置（如果万一），旋转物镜上的调整器将调整器套定在你想要的相差方向上。这个时候要确定，近一点观察视场光阑像位于与调整器套相对的地方。

（6）从光路中移动NAMC1视场光阑，然后，用一个六角形螺钉，按在周围裂缝光管的一个槽中，转动光圈使裂缝像的纵向方向与调节器G区域平行。（通过重新插入光路中的NAMC1视场光阑来检查这两个是否平行。如果调整地好，就旋转调整器环。）

（7）将六角形的螺钉插入到NAMC相位板上的中央孔里，然后当通过集中望眼镜看的时，调整裂缝像从而使之于调整器G区域完全重叠。

（8）如果你使用的是不同于NAMC1的NAMC规格的物镜，调整物镜和视场光阑使之与光路中的物镜具有相同的NAMC规格，并按上述操作调节他们的方向。

5、选择要使用的相差物镜

旋转物镜转换器，使要使用的放大倍数的NAMC物镜转入到光路中。（旋转物镜转换器直到感官到有咔嚓声的地方为止）

6、将环形光阑调到与光路中的物镜一样的地方

调节环形光阑，使它与光路和观察的物镜有相同的NAMC规格。

根据样品来改变对比的方向可能会是观察更容易。通过滑动太舞台来改变样品的方向，如果需要，或者可以通过改变调节器和视场光阑来调节。

7、调整物镜上的纠正环

如果物镜上有一个纠正环，根据载物台的厚度结症这个环。详情请见70页。

（四）、明视场镜检

1从光路中移动环形光阑和视场光阑

如果安装了一个相位滑块和NAMC滑块，使一个空孔进入到光路或者移动滑块

2插入一个NCB滤色镜

在滤色镜筒中插入一个NCB1滤色镜使照明变为白光。虽然色温因电压而不同，调节亮度直到背景颜色变成白色为止。如果通过这个调节使视野变得太亮，增加一个ND滤色镜到滤色镜筒中。

3选择要使用的物镜

转动物镜转换器使要使用物镜转入到光路中。（转动物镜转换器直到你感觉到有咔嚓声的位置为止）

4调整环形光阑

移动系统聚光器上的孔径光阑调节杆，使孔径为物镜数值孔径的70%到80%。

详细的孔径光圈调节见书66页

注意，孔径光圈要固定到电容板上，如果电容板已经被移动就不可以被调节。