操作方法

（一）基本操作流程：

- 打开电源开关

- 关闭排水阀

- 倒水

- 放置所要灭菌对象

- 合上机盖并上锁

- 设定操作模式以及温度和时间的值

- 按“START(开始)”键

- 操作完成

- 卸载已灭菌的对象（灭菌器内温度低于80℃）

- 关闭电源开关

（二）操作前

注意事项：

- 在一些情况下，如灭菌的对象是含电解质的生理盐水（EX.含盐的水），或是产生硫化物或氯气的对象，这种情况下，要确保灭菌完成后及时排放机器内的水并清理干净。

- 一定要在打开电源前检查是否压力表指示为“0MPa”。

如果指示不为“0MPa”，请直接联系当地的经销商或者ALP公司。

（三）操作步骤：

1.接电源

①检查电源线是否连接正确

②接电源

警告：湿手勿触摸电源（以防触电）。

2.关闭排水阀

①移动杠杆逆时针关闭排水阀。（检查是否杠杆出于如图所示的垂直位置）

警告：确保排水阀关闭。

（不完全关闭会导致灭菌器漏水，缺水甚至产生故障或受损。）

3.倒水

①务必检查压力表所示压强是否为“0MPa”。

②打开盖子，倒水至与底座水平。

警告：

水位是在操作过程中越来越低。每次操作前都要检查水位，如果水位低于底座需加水至水平。

倒入器内的水必须是纯净水或者蒸馏水。若用的是自来水则需要经常清洗灭菌器。

灭菌需常换水。

虽然它取决于在使用频率，在日常使用的情况下，一个星期至少换一次水。

4. 放置所要灭菌对象

①物品必须放于不锈钢丝篮，并慢慢的将物品放入。

（不要放过多物品，过多的物品会导致灭菌不完全。）

5. 合上机盖并上锁

①握住把手慢慢抬起盖子。

②滑动盖锁杆，按住盖子前面部分慢慢的靠近“close”位置。

6.设定操作模式以及温度和时间的值

①设定操作模式

②设定时间和温度

③排气设置